## Slide 1: К вопросу о применении приборов радиационного контроля для измерения мощности эквивалентной дозы объектов таможенного контроля с повышенным уровнем ионизирующего излучения 16 - 18 октября 2023 г..
XVI Международное совещание имени В.Н. Даниленко
«Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»
(ППСР-2023)
Борисенко Александр Валентинович, к.х.н., доцент, начальник Учебного центра ТКДРМ Владивостокского филиала РТА

## Slide 2: ключевые задачи таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов
I
II
III
предотвращение незаконного перемещения ДРМ через таможенную границу
организация таможенного контроля ДРМ, легально перемещаемых через таможенную границу
обеспечение радиационной безопасности в таможенном органе при осуществлении таможенного контроля и эксплуатации источников ионизирующего излучения
Перед таможенными органами определены три ключевые задачи ТКДРМ:

## Slide 3: Задачи решаемые с помощью приборов радиационного контроля
ОБНАРУЖЕНИЕ
Объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Источники ионизирующего излучения
ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
активности и удельной активности радионуклидов;
энергетического распределения (спектра) ионизирующего излучения;
индивидуального эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы;
плотности потока альфа-, бета-излучения.

## Slide 4: Перечень технических средств ТКДРМ в таможенных органах РФ
Стационарные системы радиационного контроля:
Янтарь-1П, -2П, -1А, -2А, -1Ж, -2Ж, -1Ж2
Радиометры-спектрометры:
МКС-А03-1
Спектрометры:
Гамма-1С/NB-02; СКС-50М
Поисковые приборы:
ИСП-1401К-01; ИСП-1401К-01М
Дозиметры индивидуальные:
ДКГ-РМ1621; ДКГ-РМ1610
Дозиметры универсальные:
ДКС-АТ1121; ДКС-АТ1123

## Slide 5: Оснащение таможенных органов техническими средствами ТКДРМ
Chart: Количество, шт.
| СТСО ДРМ | Поисковые приборы | Индивидуальные дозиметры | Универсальные дозиметры | Радиометры-спектрометры | Спектрометры
 | 1394 | 3534 | 3278 | 341 | 651 | 49

## Slide 6: Прогнозируемое состояние парка технических средств ТКДРМ без проведения мероприятий по переоснащению
Chart: Годы
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
СТСО ДРМ "Янтарь" | 67 | 71 | 78 | 91 | 99 | 100
ИСП-РМ1401К-01 | 92 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100
Все переносные | 88 | 91 | 95 | 98 | 100 | 100

## Slide 7
Технические характеристики | Модель прибора |  |  |  |  |  | 
 | РМ1203М | РМ1621 | РМ1610 | АТ1123 | РМ1401К-01 | РМ1401К-01М | МКС-А03-1
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0,06-1,5 | 0,01-20 | 0,02-10 | 0,015-10 | 0,033-3 | 0,033-3 | 0,05 – 3,0
Энер. завис. показ. дозиметра относит. 0,662 МэВ, % | ±25 (от 0,06 до 0,662МэВ) ±15 (от 0,662 до 1,5МэВ) | ±30 | ±60 (20 – 33 кэВ) ±40 (33 – 48 кэВ) ±30 (0,048 – 3 МэВ) ±50 (3 – 10 МэВ) | ±35 (15 – 60 кэВ) ±25 (0,06 – 3 МэВ) ±50 (3 – 10 МэВ) | Не более 25% от типовой зависимости | ±30 | -
Диапазон измерения МЭД, мкЗв/ч | 0,1-2·103 | 0,1-1·105 | 0,1-1,0·107 | 0,05-107 | 0,01-70 | 0,1– 104 | 0,1– 104 мЗв/ч
Пределы допуск. основной относит. погрешности изм. МЭД | 15+F* | ±(15+G*) | ±(15+P*) | ±15 (±30 в импульсном режиме) | ±30 | ±20 | ±20 (СЦ детектор) ±30 (детектор СГМ)
Некоторые характеристики исследуемых приборов
F*=A1/D+A2*D, где A1=1,5 мкЗв/ч, А2=0,0025-1 мкЗв/ч, D – измеренная МЭД в мкЗв/ч;
G*=K1/H+K2*H, где K1=0,0015 (мЗв/ч), К2=0,01 (мЗв/ч)-1, Н – значение МЭД в мЗв/ч;
P*=К1/Н, где К1= 0,0015 мЗв/ч, Н – значение МЭД в мЗв/ч;

## Slide 8: Значение МЭД (мкЗв/ч) для точечных источников гамма-излучения
Chart: 
| ДКГ-РМ1203М | ДКГ-РМ1621 | ДКГ-РМ1610 | ДКС-АТ1123 | ИСП-РМ1401К-01 | ИСП-РМ1401К-01М | МКС-А03 | Расчетное значение МЭД
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cs-137 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.43
Ba-133 | 0.96 | 1.63 | 1.08 | 1.24 | 2.63 | 1.78 | 1.05 | 1.77
Eu-152 | 1.22 | 1.36 | 1.3 | 0.92 | 1.5 | 1.16 | 0.84 | 1.11
Co-60 | 3.17 | 3.1 | 3.5 | 2.23 | 2.92 | 2.68 | 2.12 | 3.19

## Slide 9: Значение МЭД (мкЗв/ч) для точечных источников гамма-излучения
Chart: 
| ДКГ-РМ1211 | МКС-15Д «Снегирь» | МКС-РМ1405 | МКС-АТ6130 | ДКГ-РМ1203М | ДКГ-РМ1621 | ДКГ-РМ1610 | ДКС-АТ1123 | ИСП-РМ1401К-01 | ИСП-РМ1401К-01М | МКС-А03 | Расчетное значение
Cs-137, | 0.53 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.43
Ba-133, | 1.34 | 1.25 | 1.13 | 1.35 | 0.96 | 1.63 | 1.08 | 1.24 | 2.63 | 1.78 | 1.05 | 1.77
Eu-152, | 1.37 | 1.37 | 1.42 | 1.27 | 1.22 | 1.36 | 1.3 | 0.92 | 1.5 | 1.16 | 0.84 | 1.11
Co-60, | 3.64 | 2.27 | 3.06 | 2.98 | 3.17 | 3.1 | 3.5 | 2.23 | 2.92 | 2.68 | 2.12 | 3.19

## Slide 10: Основные физические характеристики точечных источников гамма-излучения
 | T1/2,лет | Тип распада | Энергия, МэВ (относительная интенсивность) | 
 |  |  | групп частиц | гамма-излучения
Cs-137 | 30 | β- | 1,176(7); 0,514 | 0,662(85)
Ba-133 | 7,2 | ЭЗ | - | 0,080 (36); 0,302(14); 0,356(69)
Eu-152 | 12,7 | ЭЗ (72) | - | 0,122(37); 0,344(27); 0,965(15); 1,408(22)
 |  | β- (28) | 1,480 | -
 |  | β+(0,021) | 0,710 | -
Co-60 | 5,263 | β- | 1,48(0,12); 0,314(99) | 1,173(100); 1,332(100)

## Slide 11: Типовая энергетическая зависимость чувствительности ИСП-РМ1401К-01
Cs-137
Ва -133
Со-60
Eu-152
Cs-137
Ва-133: 0,080 (36); 0,302(14); 0,356(69)
Еu-152: 0,122(37); 0,344(27); 0,965(15); 1,408(22)
Co-60: 1,173(100); 1,332(100)
0

## Slide 12: Типовая энергетическая зависимость чувствительности ДКС-АТ1123

## Slide 13: Типовая энергетическая зависимость чувствительности МКС-АТ6130

## Slide 14: Спасибо за внимание!