## Slide 1: Разработка аппаратно-программного комплекса для контроля содержания ядерно-опасных делящихся нуклидов в упаковках негомогенных радиоактивных отходов
XVI Международное совещание имени В.Н. Даниленко
«Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»
16 – 18 октября 2023 г.
Батяева Мария Владимировна, к.ф.-м.н.,
Начальник отдела измерений, учета и контроля РВ и РАО АО «ВНИИНМ»

## Slide 2: Контроль содержания ЯОДН в упаковках РАО
Обеспечение ядерной безопасности захоронения РАО
При передаче упаковок РАО на захоронение необходимо подтверждать их соответствие установленным критериям, в том числе по содержанию ядерно-опасных делящихся нуклидов (ЯОДН - 235U, 239Pu)
Например, критерий для ППЗРО г. Новоуральска – 2,4・10-5 г/см3 (НЗК, 3 класс)
РАО, образующиеся при ВЭ ЯРОО
Вскрытие упаковки без последующей перетарки невозможно
Неполная информация в паспортах на упаковки
Неизвестно распределение материала внутри упаковки
п. 65 НП-093-14: Соответствие РАО критериям приемлемости для захоронения подтверждается экспериментальными (инструментальными) и (или) расчетными методами при условии, что они основаны на результатах предварительных прямых и (или) косвенных измерений значений контролируемых параметров технологического процесса.
Значительная неоднородность материала
Непостоянство радионуклидного состава
Большое число уже накопленных упаковок РАО (в т.ч. контейнеров типа НЗК)

## Slide 3: Почему недостаточно гамма-спектрометрии?
Низкая интенсивность гамма-излучения
235U: Eγ = 185,7 кэВ, Iγ=43γ/c/мг
239Pu: Eγ = 413,7 кэВ, Iγ=34γ/c/мг
Ослабление гамма-излучения биологической защитой контейнера
Влияние фона гамма-излучения от других радионуклидов (например, от 137Cs)
Самопоглощение гамма-излучения материалом РАО
При неверном учете неоднородности РАО внутри упаковки ошибки измерений содержания ЯОДН могут достигать сотен процентов
Высокие значения минимальной измеряемой массы ЯОДН
235U
Ошибки гамма-спектрометрических измерений при неравномерном распределении ЯОДН внутри контейнера НЗК
Chart: Энергия гамма линий (кэВ)
| 186 | 413 | 1001
Угол конт. | 3.47 | 3.5 | 3.26
У стенки конт. | 7.91 | 6.83 | 5.57
Ячейка 09 | 0.85 | 1.24 | 1.57
Ячейка 18 | 0.15 | 0.33 | 0.61
Центр конт. | 0.02 | 0.08 | 0.22
Равн.распр. | 1 | 1 | 1
Гамма-спектры от упаковки РАО с различным содержанием 137Cs

## Slide 4: Активный нейтронный метод для измерения содержания ЯОДН
Импульсный источник нейтронов
235U(n,f)
3He
Детектор нейтронов,
Регистрация быстрых нейтронов деления
Замедлитель объекта
Ф(t)=Aе(-t)+Ве(-t)+Ф0
log[Ф(t)]
t, мкс
~exp(-αt) – нейтроны источника и нейтроны деления ЯОДН быстрыми нейтронами
~exp(-βt) – нейтроны деления ЯОДН тепловыми нейтронами
Ndelay
Nsf + Nn
2000
200
Схема обнаружения ЯОДН активным нейтронным методом
(метод дифференциального затухания)
Временная зависимость отклика детектора нейтронов между импульсами ИНГ
Импульсный нейтронный генератор (ИНГ), производитель ФГУП «ВНИИА»
Материал РАО и стенка контейнера
Область регистрации быстрых нейтронов деления ЯОДН в измеряемом объекте
Расчет массы ЯОДН в измеряемом объекте

## Slide 5: Мировой опыт: Комплекс CHICADE в CEA (Кадараш, Франция)
Горячая камера для резки контейнеров с РАО
Установка с линейным ускорителем для «просвечивания» упаковок РАО
Установка для определения содержания ЯОДН с помощью фотонейтронов
Установка для определения содержания ЯОДМ с помощью нейтронов от НГ
Горячая камера для выбуривания образцов РАО
Pérot B., Jallu F., Passard Ch., Gueton O., Allinei P-G., Loubet L., Estre N., Simon E., Carasco C., Roure Ch., Boucher L., Lamotte H., Comte J., Bertaux M., Lyoussi A., Fichet P., and Carrel F. The characterization of radioactive waste: a critical review of techniques implemented or under development at CEA, France. EPJ Nuclear Sci. Technol. 4, 3 (2018)

## Slide 6
Существующие разработки аппаратуры контроля содержания ЯОДН в РАО на основе активного нейтронного метода
CANBERRA (США) | ФГУП «ВНИИА» | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | ФГУП «ВНИИА»
Серийное производство | 2014 | 2019 | 2019
0,2 м3 | 0,07 – 0,1 м3 | 0,2 м3 | 1,5 - 3,1 м3
Картон, Fe | ПЭ, Fe, С | Графит, бумага, SiO2 | Бетон
МДМ 235U (г/м3) |  |  | 
0,56 - 2,1 | 0,015 | 0,25 | 0,16
Импортное оборудование Изотопный источник 252Cf требует регулярной замены Только гомогенные РАО Не пригоден для контроля контейнеров большого объема | Не пригоден для контроля контейнеров большого объема Не имеет метрологического обеспечения | Не пригоден для контроля контейнеров большого объема Не испытан на реальных РАО Только гомогенные РАО | Только гомогенные РАО Не имеет метрологического обеспечения

## Slide 7: Программно-аппаратный комплекс для контроля содержания ЯОДН в упаковках негомогенных РАО
Модуль ИНГ
Контейнер с РАО типа НЗК
Скорости счета нейтронов в зависимости от угла поворота контейнера
Учет неравномерного распределения матрицы и ЯОДН
Расчет содержания ЯОДН в контейнере
235U(n,f)
Модуль БД потока нейтронов
Модуль БД потока нейтронов
Модуль БД потока нейтронов
Первичные быстрые n
Вторичные быстрые n
Тепловые n
Chart: Количество модулей детекторов нейтронов
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
у стенки | 5.78 | 3.68 | 3.2 | 2.97 | 2.62
на глубине | 5.93 | 4.21 | 3.88 | 3.77 | 3.43
центр контейнера | 5.78 | 4.38 | 4.19 | 4.1 | 3.99
Определение оптимального количества модулей детекторов нейтронов
Концепция – модульное исполнение, непрерывное вращение упаковки РАО
Эскиз
Поворотная платформа
Упаковка РАО типа НЗК
Модуль ИНГ
Модули детекторов нейтронов

## Slide 8: Угловые спектры скоростей счета нейтронов
Угловые зависимости чувствительности на 10 г ЯОДН, размещенного в различных ячейках контейнера НЗК с цементной матрицей, при использовании трех модулей детекторов нейтронов
Угловая зависимость откликов детекторов нейтронов от упаковки РАО описывается как система линейных уравнений откликов от N ячеек

## Slide 9: Образцы-имитаторы упаковок РАО для метрологической аттестации измерений содержания ЯОДН
Аттестованные объекты содержания ЯОДН в упаковках РАО
Бочка объемом 0,2 м3
Железобетонный контейнер типа НЗК-РАДОН, объем 1,5 м3
На основе ГСО массовой доли 235U
Содержание ЯОДН от 0,05 до 50 г
Три типа матрицы: органические соединения, цементный компаунд, металл
Конструкция воспроизводит равномерное и неравномерное распределение ЯОДН и матрицы по объему контейнера
Металлический контейнер типа КМЗ, объем 3,1 м3

## Slide 10: Конструкция образцов-имитаторов содержания ЯОДН в упаковках РАО
Матричные материалы - в виде отдельных блоков с возможностью имитации неравномерного заполнения.
ЯОДН имитируется капсулами с ГСО
Капсулы с ЯОДН размещаются в 49 каналах с возможностью имитации неравномерного размещения
1000
1340
200
1650
1360
1650
Аттестуемая характеристика | Обозначение единицы величины | Аттестованное значение СО | Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО, Р=0,95
Массовая доля урана | % | 84,61 | 0,05
Условная массовая доля изотопа 235U (массовая доля 235U к урану общему) | % | 2,482 | 0,023
Имитатор ЯОДН – стандартный образец утвержденного типа ГСО 11648-2020

## Slide 11: Следующие этапы разработки программно- аппаратного комплекса
2024 | Аттестация образцов-имитаторов упаковок РАО в качестве аттестованных объектов по ГОСТ Р 8.1003-2021 Изготовление и испытание лабораторной установки для измерений содержания ЯОДН с использованием образцов-имитаторов упаковок РАО малого объема (бочки 0,2 м3)
2025 | Изготовление экспериментальной установки в реальном масштабе Утверждение типа СИ Проведение испытаний экспериментальной установки с использованием образцов-имитаторов упаковок РАО большого объема (НЗК-РАДОН и КМЗ) с моделированием неоднородности матрицы и ЯОДН Проведение испытаний экспериментальной установки на реальных упаковках РАО на промплощадке АО «ВНИИНМ» Оценка метрологических характеристик метода измерений содержания ЯОДН в упаковках РАО Разработка и аттестация методики измерений
2026 | Внедрение разработанного программно-аппаратного комплекса на промплощадке АО «СХК»

## Slide 12: Целевые характеристики программно-аппаратного комплекса
Типы контролируемых упаковок РАО | контейнеры типа КМЗ, НЗК, ЖЗК, ЖБУ, КРАД-1,36, бочки по ГОСТ 13950-91 объемом 0,1 и 0,2 м3
Длительность измерения одной упаковки РАО | не более 30 мин
МДМ ЯОДН в упаковке РАО | не более 0,05 г для упаковки типа бочка не более 0,5 г для контейнеров большого объема
Нижний предел измерений содержания ЯОДН в упаковке РАО | не более 1 г для упаковки типа бочка не более 10 г для контейнеров большого объема
Статистическая погрешность измерений содержания ЯОДН | не более 30%
Дополнительная погрешность измерений, обусловленная неоднородностью содержания материала РАО и ЯОДН в упаковке | не более 60%
Условия окружающей среды: температура окружающего воздуха влажность окружающего воздуха | от плюс 10 до плюс 30ºС до 70% при температуре плюс 25ºС
Электропитание от источника переменного тока | частота 50±2,5 Гц напряжением (230±14 и 380±14) В
Управление | дистанционно с расстояния не менее 15 м

## Slide 13
Спасибо
за внимание!
16.10.2023
Тел.: +7 (499) 190 89 99, доб. 8716
Моб. тел.: +7 (916) 423 82 26
E-mail: MVBatyaeva@bochvar.ru, mar4a1@rambler.ru
www.bochvar.ru
Батяева Мария Владимировна, к.ф.-м.н.
Начальник отдела измерений, учета и контроля РВ и РАО
АО «ВНИИНМ»