## Slide 1
Расчёт активности линейного источника для уровнемера
А.В. Копылов
АО «РИТВЕРЦ», Санкт-Петербург, 2023 г

## Slide 2: План
Принцип работы уровнемера
Оригинальная конструкция источника
Постановка задачи
Предложенное решение
Расчет распределения активности в линейном источнике
Моделирование методом Монте-Карло
Заключение

## Slide 3: Уровнемеры
Уровнемеры — устройства для непрерывного измерения или контроля уровня в закрытых или открытых сосудах, резервуарах хранилищах и других ёмкостях.

## Slide 4: Уровнемеры

## Slide 5: Оригинальное исполнение линейного источника с радионуклидом Co-60
Активность: 100 Мбк

## Slide 6: Постановка задачи
Восстановить работоспособность метода измерения уровня в металлургических предприятиях
Встроить в существующую рабочую систему линейный источник отечественного производства
Разработать линейный источник совместимый с установленной системой.

## Slide 7: Предложенное решение
Активность в нашем предложении дискретна, АЧ состоит из отдельных ЗРИ, а градиент активности по длине достигается вариацией активностью каждого источника.
Задача расчета – определить активности ЗРИ в составе линейного источника для уровнемера
Источники GCo0.25 имеют классы прочности по ГОСТ Р 52241 С (65546)
- по температуре 6 (минус 40 С в течении 20 мин, плюс 800 С в течении 1 часа; термоудар) - по внешнему давлению 5 (от 0.025 Мпа до 70 Мпа) - по удару молотом 5 (5кг с высоты 1 м) - по вибрации 4 (3 цикла по 30 мин от 25 до 80 Гц при амплитуде 1.5 мм от пика до пика и от 80 до 2000 Гц при максимальной амплитуде ускорения 196 м/с2) - по проколу 6 (падение молота с бойком массы 1 кг с высоты 1 м)

## Slide 8: Математическая модель

## Slide 9: Аналитический расчёт
Chart: Распределение активности в линейном источнике
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
r^2*exp(-ud) | 2.5044 | 2.5078 | 2.5229 | 2.5335 | 2.5455 | 2.559 | 2.5741 | 2.5909 | 2.6095 | 2.6297 | 2.6518 | 2.6757 | 2.7014 | 2.7291 | 2.7586 | 2.7901 | 2.8237 | 2.8592 | 2.8968 | 2.9365 | 2.9784 | 3.0225 | 3.0688 | 3.1175 | 3.1684 | 3.2218 | 3.2777 | 3.3361 | 3.397 | 3.4606 | 3.5269 | 3.596
r^2 | 2.6576 | 2.6612 | 2.6659 | 2.6717 | 2.6785 | 2.6863 | 2.6952 | 2.7051 | 2.7161 | 2.7281 | 2.7412 | 2.7553 | 2.7704 | 2.7866 | 2.8039 | 2.8221 | 2.8415 | 2.8618 | 2.8833 | 2.9057 | 2.9292 | 2.9538 | 2.9794 | 3.006 | 3.0337 | 3.0625 | 3.0922 | 3.1231 | 3.1549 | 3.1879 | 3.2218 | 3.2568
Компенсация r^2 + экспоненциального ослабления
Компенсация r^2

## Slide 10: Моделирование методом Монте-Карло в MCC 3D
Chart: Зависимость скорости счёта от уровня заполнения контейнера
| 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
f(x)*r^2 | 40.4279 | 16054.8756 | 33693.4553 | 50332.0194 | 67472.8195 | 81586.6393
f(x)*r^2*exp(-ud) | 44.1765 | 14917.4056 | 31772.6786 | 49020.0438 | 68846.8639 | 87298.7721
f(x) | 4 | 16030 | 33380 | 48960 | 64010 | 75530
Детектор
Слой расплава
Точечный источник (часть линейного)
Результат моделирования в МСС 3D

## Slide 11: Заключение
Предложено и теоретически разработано решение замены зарубежного источника в составе уровнемера
Взаимодействуем с предприятиями планируем провести эксперимент
Возможно стоит подумать о разработке полного аналога зарубежной системы (источник, кристаллизатор, детектор, софт)

## Slide 12: Спасибо за внимание!
Notes: Спасибо за внимание