## Slide 1: «Новые методы контроля временных характеристик быстродействующих сцинтилляторов»
Докладчик:
Инженер отдела пластмассовых сцинтилляторов
АО «ИФТП»
Молодых Н.В.
2023 г.
АО «ИФТП»
Notes: Всех приветствую! Меня зовут Молодых Никита, я представляю компанию АО «ИФТП». Тема моего доклада « Новые методы контроля временных характеристик быстродействующих сцинтилляторов».

## Slide 2
ЦЕЛЬ
Исследование временных характеристик линейки детекторов ПС-Б при их возбуждении источником лазерного излучения.
ЗАДАЧИ
Создание опытных образцов с определенными свойствами;
Измерение временных характеристик образцов с использованием разных источников возбуждения люминесценции;
Сравнительный анализ полученных результатов.
Цель и задачи
Notes: Цель данной работы: Исследование временных характеристик у линейки детекторов ПС-Б2 при их возбуждении источником лазерного излучения.
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
Изготовить опытные образцы с определенным типоразмером
Провести измерение временных характеристик образцов используя разные источники возбуждения люминесценции;
Сравнить результаты измерений.

## Slide 3: Пластмассовый сцинтиллятор
Рис. 1 Пластмассовые сцинтилляторы АО «ИФТП»
Пластмассовый сцинтиллятор представляет собой твердый раствор люминесцирующих добавок в полистироле, излучающий свет при поглощении ионизирующего излучения
ПС предназначен для регистрации
потоков нейтронов, бета- и гамма-излучений
Notes: Пластмассовый сцинтиллятор представляет собой твердый раствор люминесцирующих добавок в полистироле, излучающий свет при поглощении ионизирующего излучения

## Slide 4: Область применения
Безопасность
Наука
Медицина
Промышленность
Энергетика
Рис. 2 Пластмассовые сцинтилляторы АО «ИФТП»
Notes: Сцинтилляторы играют важную роль в различных научных и промышленных областях, обеспечивая возможность детектирования и анализа ионизирующего излучения.
Медицина: в качестве детекторов для измерения радиации в радиологии и ядерной медицине.
Наука: для регистрации частиц в физических экспериментах и в космической исследовательской программе.
Промышленность: для контроля качества продукции и идентификации материалов.
Безопасность: для обнаружения и идентификации радиоактивных материалов в рамках антитеррористических мероприятий и контроля границ.
Энергетика: для мониторинга радиационной безопасности в ядерных электростанциях и других энергетических установках.

## Slide 5: Используемые компоненты сцинтилляторов
Пара-терфенил
1,4-бис(5-фенилоксазол-2-ил)
бензол(POPOP)
Полистирол
2-фенил-5-(4’-бифенил)
-1,3,4-оксадиазол (PBD)
Полистирол
Стандартный состав
Время высвечивания (2,5 нс)
Быстрый состав
Время высвечивания (< 0,8 нс)
Ацетофенон
Notes: В АО «ИФТП» производятся сцинтилляторы двух типов: стандартный и быстрый состав.
На слайде представлены основные компоненты используемые при получении сцинтилляторов. Компоненты разделены по одной из основных характеристик – время высвечивания. Слева отмеченные синим цветом показан компоненты сцинтиллятора со стандартным составом и временем высвечивания порядка 2,5 нс, справа быстрый сцинтиллятор отличительной особенностью которых является время высвечивания меньше 0,8 нс.

## Slide 6
Внедрение отечественных люминофоров
4-(4-йодфенил)стильбен
Пара-терфенил
1,4-бис(5-фенилоксазол-2-ил)
бензол(POPOP)
2,5-дифенилоксазол (РРО)
Полистирол
Толуол
Рис.3 Пластмассовый сцинтиллятор с отечественными люминофорами
Рис.4 Жидкий сцинтиллятор с отечественными люминофорами
Notes: В настоящий момент в АО «ИФТП» активно проводится программа импортозамещения, которая заключается во внедрении отечественных люминофоров. На базе данной программы уже получены и проходят типовые испытания новые виды пластмассовых сцинтилляторов с применением отечественного йодфенилстильбена, а также жидких сцинтилляторов на основе толуола в качестве матрицы с применением отечественных люминофоров PPO и POPOP.

## Slide 7
Типовые испытания
Рис. 5 Испытания сцинтилляторов на вибрационную устойчивость.
Рис. 6 Испытания сцинтилляторов в климатической камере.
Рис. 7 Измерение световыхода.
Notes: Все сцинтилляторы с новыми люминофорами проходят типовые испытания, которые включают в себя:
Климатические типовые испытания;
Радиационную устойчивость;
Световыход;
Время высвечивания.
В данной работе было уделено внимание последней характеристике.

## Slide 8: Время высвечивания
Время высвечивания - это характеристика сцинтиллятора, показывающая время, в течение которого энергия заряженной частицы, поглощенной сцинтиллятором преобразуется в световое излучение.
«быстрые» пластмассовые сцинтилляторы ≤ 0,8 нс.
«стандартные» пластмассовые сцинтилляторы > 0,8 нс.
Рис. 8 График зависимости числа событий от времени.
Notes: Время высвечивания время, в течение которого интенсивность отдельной сцинтилляции уменьшается в е раз.
Как было сказано ранее сцинтиллятор считается быстродействующим, если его время высвечивания меньше или равно 0,8 нс.

## Slide 9
Получение сцинтиллятора типа ПС-Б
Полистирол
Рис. 10 Термическая камера (полимеризатор).
2-фенил-5-(4’-бифенил)
-1,3,4-оксадиазол (PBD)
Ацетофенон
Рис. 9 Компоненты ПС-Б.
Notes: Для проведения эксперимента по исследованию временных характеристик у ПС необходимо было получить опытные образцы быстродействующих сцинтилляторов с определенным типоразмером. Для выполнения данной задачи была применена ампульная технология, которая заключается в полимеризации реакционной смеси (стирола с люминофорами) в ампуле (а нашем случае из борсиликатного стекла). Сам процесс полимеризации проходит в специальной термической камере - полимеризаторе. На слайде вы можете видеть верхнюю часть полимеризационной камеры, используемой для изготовления изделий малого размера.

## Slide 10
Получение сцинтилляторов типа ПС-Б
Рис. 11 Образцы после полимеризации.
Рис. 12 Образцы после механической обработки
15 мм * 1,5 мм.
Notes: После завершения процесса полимеризации заготовки извлекаются из ампул и направляются на механическую обработку. Для проведения эксперимента было необходимо получить три изделия в форме цилиндра с размерами 15*1,5 (1,5 высота цилиндра).

## Slide 11: Измерение временных характеристик
Время высвечивания, нс
Рис. 13 Установка «Фотон».
Рис. 14 Определение времени высвечивания на установке «Фотон».
Время измерения ~ 24 часа;
Наличие источника β-излучения;
Для проведения исследования подходят образцы размера 15 мм * 1,5 мм;
Высокая аппаратная погрешность;
Сложность обслуживания оборудования.
Notes: На данный момент в АО «ИФТП» измерение времени высвечивания проводится на установке «Фотон», которая имеет ряд нюансов в процессе эксплуатации.
Например:
Набор статистики занимает в среднем 1 сутки;
К работе на данной установке допускается персонал «группы А» так как в ней размещен радионуклидный источник Sr 90;
Для установления времени высвечивания на данной установке необходимо подготавливать образцы 15 * 1,5 мм, что является достаточно трудоёмким процессом;
У установки достаточно высокая аппаратная погрешность так как на ней используется устаревшее ПО, обновить которое достаточно сложная задача, так как установка собрана из составляющих, которые выполняют свои задачи только на данной архитектуре.
В силу этого было предложено найти альтернативный способ измерения времени высвечивания.

## Slide 12: Измерение временных характеристик
Рис. 15 Входная часть камеры К016М.
Рис. 16 Камера К016М c технологической щелью и без узла крепления входного объектива.
Рис. 17 Установка в сборке.
Notes: В рамках партнерской программы о сотрудничестве, работники АО «ИФТП» провели совместный эксперимент по возможности возбуждения люминофоров лазерным излучением на фемтосекундном лазере разработки ООО «Авеста» и регистрации этого возбуждения с помощью электронно-оптической фотохронографической камеры, разработки ФГБУ ВНИИОФИ.

## Slide 13: Измерение временных характеристик
Рис. 18
время высвечивания образца 2-Б2, сравнительно близким к указанному выше среднему Тсред =0,6 нс. (программа FastGlance)
Рис. 19
Максимальное время высвечивания образца 2-Б2: Тсред =0,78 нс. (программа FastGlance)
λ = 257 нм.
λ = 257 нм.
Notes: РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОБРАБАТЫВАЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ FASTGLANCE разработки ФГБУ ВНИИОФИ.
В результате проведенных экспериментов, направленных на возбуждение люминофоров лазерным излучением подтвердились следующие предположения:
Время высвечивания всех представленных образцов соответствует требованиям технических условий;
Время высвечивания образцов при возбуждении УФ пределах погрешности измерений.

## Slide 14: Измерение временных характеристик
Рис. 20 Импульс высвечивания образца 2-Б2 под действием ИК излучения лазера с временем высвечивания, близким к среднему Тфакт средн = 0,6 нс.
λ = 1030 нм
Notes: Также накануне проведения эксперимента, было высказано предположение о возможности возбуждения люминофоров в пластмассовых сцинтилляторов инфракрасным лазерным излучением на длине волны λ = 1030 нм, для регистрации такого явления, как многофотонный эффект, который заключается в том, что возбуждаемый электрон в атоме получает энергию не от одного как обычно, а от нескольких фотонов. Данное предположение подтвердилось, люминофоры в сцинтилляторы типа ПС-Б действительно возможно возбудить ИК излучением.

## Slide 15: Сравнение результатов
Сцинтиллятор | Измерение на «Фотоне» нс. | Измерение на электронно-оптической фотохронографической камере нс.
1-Б2 | 0,7±0,2 | 0,60±0,07
2-Б2 | 0,7±0,2 | 0,70±0,07
3-Б2 | 0,8±0,2 | 0,80±0,07
Таблица 1.
Сравнение временных характеристик, полученных на установке «Фотон» и электронно-оптической фотохронографической камере.
Notes: Результаты измерений представлены на таблице 1, в заключении можно заявить, что измерения на обеих установках показывают примерно одинаковые результаты, следовательно метод возбуждения сцинтилляторов лазером представляется перспективным методом получения временных характеристик .

## Slide 16: Сравнение результатов
Рис. 21 Регистрация времени высвечивания на установке «Фотон».
Рис. 22 Регистрация времени высвечивания электронно-оптической фотохронографической камерой.
Notes: Стоит отметить, что измерение временных характеристик на установке « Фотон» предстает как достаточно трудоемкий и продолжительный процесс, расчеты после получения результатов необходимо проводить вручную. В то же время, метод, основанный на возбуждении образцов сцинтилляторов лазерным излучением является достаточно быстрым и точным, расчеты производит специальная программа, к тому же в данном методе сотруднику не нужно проходить обучение по работе с радиоактивными источниками, что является неким плюсом, при допуске персонала к работе с данной установкой. Однако, метод измерения временных характеристик, основанный на возбуждении люминофоров лазерным излучением является очень дорогим. АО «ИФТП» надеется на дальнейшее сотрудничество с ООО «Авеста» и ФГБУ «ВНИИОФИ» для проведения типовых и плановых испытаний наших образцов.

## Slide 17
Получены опытные образцы сцинтилляторов с определенным типоразмером;
Проведены измерения временных характеристик образцов с использованием разных источников возбуждения люминесценции;
Проведен сравнительный анализ полученных результатов;
Измерения проведенные на установке «Фотон» и электронно-оптической фотохронографической камере идентичны с учетом погрешности;
Ведутся исследования с новыми составами ПЗ-6, ПЗ-9 и временем высвечивания больше 200 нс.
Результаты и выводы
Notes: На этом исследование было завершено, все поставленные задачи были выполнены.
В настоящее время активно ведутся исследования с новыми составами ПЗ-6, Пз-9, с временем высвечивания больше 200 нс, что в будущем позволить расширить номенклатуру изделий АО «ИФТП»

## Slide 18
    Спасибо за внимание!