## Slide 1: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ
Шумов С.А., секретарь ТК45 МЭК, АО «ВНИИАЭС»
Любченко Е.Ю., эксперт ТК45 МЭК, АО «ВНИИАЭС»
Нурлыбаев К., эксперт ТК45 МЭК, ООО «НПП «Доза»
Цой Н.В., эксперт ТК45 МЭК, ООО «НПП «Доза»
Notes: Проблемы гармонизации
На прошлых конференциях, совещаниях обсуждались вопросы, связанные с разработками стандартов по приборам радиационной защиты, требования которых гармонизированы с требованиями международных стандартов.
Главный вопрос – какие проблемы на этом пути.

## Slide 2: Проблемы гармонизации российских и международных стандартов
Обсуждались проблемы, связанные с разработками российских стандартов по приборам радиационной защиты «гармонизированных» с международными стандартами
Проблемами были различия в методах обработки результатов и то, что в международных стандартах применялись отсутствующие в российских стандартах дозиметрические величины.
Одной из главных проблем гармонизации являлись различия в терминах и определениях, применяемых в международных и российских стандартах.
Notes: Проблемы гармонизации
Первая проблема – различия в терминах и определениях в российских и международных стандартах.
Вторая – различия в методах обработки результатов измерения:
В российских стандартах для оценки результатов измерения используется понятие «погрешность»
В международных - понятие «неопределенность».

## Slide 3: Проблема НАСА с марсианским проектом
Станция Mars Climate Orbiter, предназначенная для исследования Марса, была запущена в декабре 1998 года. Летательный аппарат был уже на орбите Марса, когда с ним прекратилась связь. Были потеряны колоссальные денежные средства и уникальное оборудование. Комиссия пришла к выводу, что, скорее всего, во всем виновата путаница с единицами измерения: из-за любви американцев все измерять в устаревшей английской системе мер и весов произошли ошибки в расчетах.
С 2007 года в космической отрасли США применяется только международная система единиц.
Notes: Помню, Радослав Радев глава экспертов МЭК из США говорил, что если молодой эксперт, он требует чтобы он выражался в международной системе единиц, а если эксперт в возрасте, то не требует, боится что напутает.

## Slide 4: Термины
Терминами называются слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной области науки и техники.
Термины обеспечивают четкое и точное указание на реальные объекты или явления, специальные понятия и обозначения специальных предметов, устанавливают однозначное понимание передаваемой информации. Термины возникают в результате стремления специалистов к использованию языка с максимально сжатой и точной передачей информации. В связи с этим к терминам предъявляется требование к их однозначности, так чтобы каждому понятию соответствовал только один термин в определенной области деятельности.
Notes: Роль терминов
Характеристики приборов должны быть как термин с определением.
Обязательно должно приводится требование к характеристике.
Затем метод испытаний для оценки соответствия требованию к характеристике.
Сейчас нами разработан Международный электротехнический словарь для МЭК, так комиссия потребовала проверки однозначности терминов в словаре. В МЭС есть еще Глава 881 Радиология и радиологическая физика, которая относится к ядерной медицине, но термины такие как доза и активность повторяется в нашем разделе 395 Ядерное приборостроение.

## Slide 5: Документы по терминам и определениям
Перейдем к сравнениям терминов и определений.
Международные термины и определения взяты из:
Международный словарь по метрологии (VIM) (ISO/IEC GUIDE 99:2007 Основные и общие понятия и соответствующие термины)
Словарь ИСО 12749 (ISO 12749–2:2013 Ядерная энергия, ядерные технологии и радиологическая защита. Словарь Часть 2. Радиологическая защита)
Международный электротехнический словарь (IEV) (IEC 60050–395:2014 – Part 395: Nuclear instrumentation: Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors)
Notes: Приведены названия документов, если есть русскоязычный вариант, то название приводится на русском.
Международный словарь по метрологии (VIM) – английском, французском и русском.
Словарь ИСО 12749 – английском и русском
Международный электротехнический словарь (IEV) – Part 395: Nuclear instrumentation на английском и французском. В МЭС есть еще одна Глава 881 Радиология и радиологическая физика

## Slide 6: Документы по терминам и определениям (продолжение 1)
Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности (Терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты Издание 2018 года)
Словарь ИСО 80000 (ISO 80000-10:2019 Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics)
Российские термины и определения из документа:
ГК «Росатом» Стандарт СТО 95 12066–2020 Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений Термины и определения
Notes: Словарь ИСО 80 000 – на английском
Глоссарий МАГАТЭ –английский, русский.
Есть очень четкое правило в работе с терминами и определениями, используются самые «свежие» определения, например есть термин и определение в Международном электротехническом словаре 2014 года которыми пользуются все специалисты, но в 2018 году выходит Глоссарий МАГАТЭ с другим определением и специалисты должны переходить на новое определение из Глоссария.
Стандарт СТО 95 12066–2020 – конечно не национальный стандарт, а стандарт организации, т.к. Росатом не имеет право финансировать разработку федеральных стандартов, но разработан нами на основе проекта Международного электротехнического словаря.
Очень неудобно пользоваться стандартом, т.к. неудобные правила составления таких словарей в «Атомстандарте». Термин и определение берутся только из ГОСТ-ов, в этом случае международные термины и определения размещаются только в Примечаниях. Если уж нет определения на русском, то можешь размещать международные термины и определения в основном тексте.

## Slide 7: Российские документы не соответствующие международным требованиям
Документ | Причина несоответствия
В.А.Кутьков и др. Терминология ядерного приборостроения, Справочное пособие в 2-х томах, 2006 – 2008 гг. | Ссылки на устаревшие источники терминов и определений
РМГ 78–2005 ГСИ. Излучения ионизирующие и их измерения | Отсутствуют ссылки на источники терминов и определений
РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения | Отсутствуют ссылки на источники терминов и определений
Международный словарь по метрологии С-Петербург, (ВНИИМ, БелГИМ) 2010 | Отсутствуют ссылки на источники терминов и определений
Notes: «Не соответствующие международным требованиям» означает то, что эти документы не участвуют в сравнениях. Причина несоответствия указана в таблице. Статус документов РМГ не ясен, они называются «рекомендации по межгосударственной стандартизации»
Основные проблемы российских документов:
возраст;
- нарушение правил заимствований (полное отсутствие ссылок на источник, что полностью подходит под определение термина «плагиат»).
Решили просто: гармонизация = полное копирование VIM.
Окончательный проект третьего издания VIM3 был представлен этим восьми организациям на рассмотрение и одобрение в 2006 году. Третье издание VIM3 было одобрено единогласно восемью организациями-членами Объединенного комитета по руководствам в метрологии (JCGM).
Международный словарь по метрологии: ВНИИМ + БелГИМ =Россия + Беларусь

## Slide 8: Курьезы
Цитата из статьи авторов из ВНИИМ Т.И. Шильникова, И.В. Алексеев, С.М. Аршанский, В.П. Домарацкий, Г.В. Жуков, Н.Н. Моисеев, А.В. Оборин (АНРИ / № 3 (110), 2022):
«… термины и определения, используемые в метрологии, приведены в определенное соответствие с международной терминологией благодаря РМГ 29-2013 «Метрология. Термины и определения»…»;
показывает, что авторы, сотрудники ВНИИМ, головной организации Росстандарта, не используют Международный словарь по метрологии изданный на русском языке в 2007 году.
Notes: Иначе как курьезом данную ситуацию не назовешь. Но с другой стороны ситуация вызывает слезы у специалистов.

## Slide 9: Сравнение международных и российских терминов и определений
Участвуют в сравнении следующие международные документы:
Публикация МКРЗ 74, 1996, Публикация Международной комиссии по радиологической защите (ICRР) 74, Переходные коэффициенты для использования в радиологической защите от внешнего излучения
Отчет МКРЕ 57, 1998, Отчет Международной комиссии по величинам, единицам (ICRU), Переходные коэффициенты для использования в радиологической защите от внешнего излучения
Международный словарь по метрологии (VIM) ISO/IEC GUIDE 99:2007(E/R) Основные и общие понятия и соответствующие термины
Notes: Перейдем к сравнениям:
Публикация 74 МКРЗ и доклад 57 МКРЕ, на английском языке - это те документы которые ввели в мире новые операционные дозиметрические величины – эквиваленты дозы.
VIM – Vocabulary International Metrological - Международный словарь по метрологии

## Slide 10: Сравнение … (продолжение 1)
Стандарты
МЭК 60846-1, 2009-04 Приборы радиационной защиты - Измерители и/или мониторы амбиентного и/или направленного эквивалента дозы (мощности) бета-, рентгеновского и гамма- излучения – часть 1. Переносные измерители для мониторинга рабочих мест и окружающей среды
МЭК 61005, 2014-07, Приборы радиационной защиты – Измерители амбиентного эквивалента дозы (мощности дозы) нейтронов
МЭК 61526, 2010-07, Приборы радиационной защиты - Измерение индивидуальных эквивалентов доз Нр(10) и Нр(0,07) рентгеновского, гамма-, нейтронного и бета-излучений – Прямопоказывающие измерители эквивалента индивидуальных доз
Notes: Стандарты МЭК:
Здесь перечислены стандарты МЭК по переносным дозиметрам фотонного, бета, нейтронного излучений, и по индивидуальным электронным дозиметрам.

## Slide 11: Сравнение … (продолжение 2)
Российские документы:
РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Метрология. Основные термины и определения
ГОСТ 28271-89 Приборы радиометрические и дозиметрические носимые Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 27451-87 «СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ Общие технические условия»
Notes: РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации – это документ как пред-стандарт, она используется в случаях когда материалы недотягивают до полного стандарта, но в то же время можно пользоваться материалами и жалко если материалы пропадут. Аналоги: Технические спецификации (Technical Specification) в ИСО и МЭК.
ГОСТ 28271-89 – достаточно древний стандарт, но ничего новее нет.
Например, РМГ 29-2013 состоит из кусочков Международного словаря по метрологии (VIM) без (!!!) ссылок на него, ВНИИМ и БелГИМ создали новый Международный словарь по метрологии.
РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации – по ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и Определения «4.1.3 рекомендации по межгосударственной стандартизации: Нормативный документ, принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации и содержащий добровольные для применения организационно-методические положения, которые касаются проведения работ по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и которые целесообразно предварительно проверить на практике до их установления в межгосударственном стандарте или соответствующих правилах.»

## Slide 12: Сравнение … (продолжение 3)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
измеряемая величина | измеряемая величина поглощенная, экспозиционная, эквивалентная (мощность) доза (ГОСТ 28271-89, ГОСТ 27451-87) | измеряемая величина амбиентный, направленный, индивидуальный эквивалент (мощность) дозы (доклад 57 МКРЕ, публикация 74 МКРЗ, стандарты МЭК)
Notes: измеряемая величина - Российские измеряемые величины не соответствует международным документам, такие величины в современной дозиметрии для радиационной защиты отсутствуют.
Международные измеряемые величины - операционные дозиметрические величины, соответствует всем современным международным документам: докладу 57 МКРЕ, публикации 74 МКРЗ которыми они были введены их 1996-98 гг.
.

## Slide 13: Сравнение … (продолжение 4)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
диапазон измерения | диапазон измерений рабочий диапазон (measuring interval, working interval): множество значений величин одного рода (?), которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью (?) или указанными показателями точности (?) при определенных условиях (?) (РМГ 29-2013) | эффективный диапазон измерения (effective range of measurement): диапазон значений измеряемой величины, в котором характеристики прибора удовлетворяют требованиям соответствующего стандарта (МЭК 61526)
Notes: Диапазон измерения - По определению должно быть понятно, как проверить значение данной характеристики.
Российское определение термина скудное, непонятно, кем «указанными» инструментальной неопределенностью, кем «указанными» показателями точности, при каких «определенных» условиях, и как проверять диапазон измерений. Возможно на все эти вопросы есть ответы, которые приведены в другом месте, но хотелось бы чтобы определение такой важной характеристики средства измерений было максимально полным и однозначным и чтобы по определению было понятно, как проверить значение данной характеристики.
эффективный диапазон измерения - Международное определение полное, и понятно, как его проверять: нижний предел «эффективного диапазона измерения» проверяется выполнением требования к «коэффициенту вариации» («статистической флуктуацией показаний»),
а верхний предел - требованием к «линейности показаний».

## Slide 14: Пример: Проверка характеристики
«Эффективный диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы» переносного дозиметра по стандарту МЭК 60846-1 |  |  | 
Пределы диапазона измерения: | (Минимальный) допустимый диапазон влияющей величины | Пределы изменений относительного отклика | 
Нижний предел: Коэффициент вариации: мощность дозы | Н = Н0 Н0 < Н < 11хН0 Н > 11хН0 | 15 % (16 – Н / Н0) % 5 % | 
Верхний предел: Линейность | Три порядка величины, вкл. 10 мкЗв ч–1 и 100 мкЗв | от –15 % до +22 % | 
Notes: Здесь Н измеряемая величина, мощность дозы, а Н0, нижняя граница диапазона измерения.
В стандарте есть требование к статистической флуктуации (т.е. к коэффициенту вариации), выполнением данного требования определяется нижний предел эффективного диапазона измерения.
А выполнением требования по Линейности определяется верхний предел.

## Slide 15: Сравнение … (продолжение 5)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
влияющая величина | влияющая величина (influence quantity): величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которая фактически измеряется, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения (РМГ 29-2013) | влияющая величина (influence quantity): величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которая фактически измеряется, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения (VIM)
Notes: Термин и определение идентичны, но цель введения российского термина неясна. Должна быть цель, например, термин обозначает какую-то то характеристику прибора, в другом стандарте предъявляется требование к этой характеристике, то термин рабочий. А если этого нет, то термин просто декларативный
«Влияющая величина» рассматривается в международных стандартах как очень важный параметр процесса измерения, во время измерения все величины, кроме измеряемой, выступают в роли влияющих величин.
Например, во время измерения дозиметром мощности дозы излучения все величины: «нелинейность отклика», «энергия и угол падения излучения», «температура», «давление», «влажность», «электропитание», «механические воздействия», «электромагнитные воздействия» выступают как влияющие величины.
А во время измерения дозиметром дозы излучения (например, индивидуальным дозиметром) величина мощность дозы выступает как влияющая величина.

## Slide 16: «Таблица 7.3 - Требования к (индивидуальным) дозиметрам электронным прямопоказывающим фотонного излучения»
Параметр | Значение
Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения, Зв | от 1,0∙10-5 до 10
Допускаемая основная относительная погрешность ИЭД, не более, % | +15*
Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения, МэВ | от 0,02 до 6,0
Изменение отклика, обусловленное энергией и углом падения излучения, %, не более | + 40**
*Требования относятся только к измерениям в диапазоне от 100 мкЗв до 10 Зв при мощностях доз от 0,5 мкЗв∙ч–1 до 1 Зв∙ч–1 ** Требования относятся только к диапазону энергии от 80 кэВ до 1,5 МэВ и углам падения излучения от 0ºдо 60º Таблица из стандарта СТО 1.1.1.01.001.0877-2020 АО «Концерн Росэнергоатом» | 
Notes: В качестве примера: Попробуйте разработать и провести испытание дозиметра с вышеуказанными характеристиками, тогда и только тогда сможете поставить на российскую атомную станцию.
Когда я объяснил невозможность выполнения этих требований, Дьяконов Сергей Леонидович (разработчик этого стандарта) начал рисовать звездочки и писать:
*Требования относятся только к измерениям в диапазоне от 100 мкЗв до 10 Зв при мощностях доз от 0,5 мкЗв∙ч–1 до 1 Зв∙ч–1
** Требования относятся только к диапазону энергии от 80 кэВ до 1,5 МэВ и углам падения излучения от 0ºдо 60º
Притом что я дал ему стандарт МЭК 61526, но он не смог в нем разобраться.
Сейчас ушел на пенсию.

## Slide 17: Сравнение … (продолжение 6)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
минимальный диапазон допустимых значений влияющей величины | нет | минимальный диапазон допустимых значений (minimum rated range): наименьший диапазон влияющей величины или параметра прибора, в котором дозиметр, предназначенный для измерения (мощности) эквивалента дозы, будет работать в пределах соответствующих изменений относительного отклика, чтобы удовлетворять требованиям настоящего стандарта (МЭК 61526)
Notes: минимальный диапазон допустимых значений: нельзя как в стандарте Росэнергоатома считать, что дозиметр может измерять одинаково хорошо дозу или мощность дозы излучения в геометрии 4 Пи при всех энергиях излучения. Физика не позволяет.
Например, по стандарту МЭК 60846-1 для влияющей величины «энергия и угол падения излучения» минимальный диапазон допустимых значений будет равен «от 80 кэВ до 1,5 МэВ …; и от 0° до ±45° от эталонного направления». Требование данного стандарта о том, что «пределы изменения относительного отклика» должны быть в диапазоне «от – 29 % до + 67 %» будет относится к изменениям энергии и углов падения излучения только и только в данном диапазоне допустимых значений.

## Slide 18: Сравнение … (продолжение 7)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
нелинейность | нет | нелинейность (non-linearity): изменение (относительного) отклика в зависимости от значения измеряемой величины (МЭК 60846-1)
Notes: Нелинейность характеризует отклонение показаний прибора от линейной зависимости от измеряемой величины, т.е. когда детектор дозиметра «захлебывается» при больших значениях мощности дозы.
В соответствии со стандартом МЭК 60846-1 изменение относительного отклика к (мощности) дозе, обусловленное нелинейностью, не должно превышать диапазон от –15 % до +22 % по всем эффективном диапазоне измерений.

## Slide 19: Сравнение … (продолжение 8)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
отклик | нет | отклик R (response, R): отношение, при заданных условиях, определяемое соотношением где G – отображаемое значение величины, измеренной испытываемым (ой) оборудованием или сборкой (дозиметром); H – принятое значение этой величины (МЭК 60846-1)
Notes: Отклик -Странно что такая нужная характеристика не используется в дозиметрической практике в России. Думается, это связано с применением понятий «погрешности» и «неопределенности». В международных стандартах для указания зависимости показаний прибора от влияющей величины используется «изменение относительного отклика», а в России «предел допускаемой дополнительной погрешности».

## Slide 20: Сравнение … (продолжение 9)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
эталонный отклик | нет | эталонный отклик; R0 (reference response; R0): отклик на эталонное значение Hr,0 величины измеряемой в нормальных условиях где Gr,0 – соответствующее отображаемое значение. Примечание ― Эталонный отклик является обратной величиной эталонного калибровочного коэффициента. (МЭК 60846-1)
Notes: Эталонный отклик - эталонное значение мощности дозы в нормальных условиях можно получить только от эталонного излучения источников указанных в стандартах ИСО. Данная характеристика нужна для расчета относительного отклика..

## Slide 21: Сравнение … (продолжение 10)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
относительный отклик | нет | относительный отклик; r (relative response; r): отношение отклика R к эталонному отклику R0 (МЭК 60846-1)
Notes: относительный отклик - Величиной, характеризующей зависимость отклика средства измерения от влияющих величин, является «изменение относительного отклика».
Изменение относительного отклика, обусловленное изменениями энергии и угла падения фотонного излучения, в допустимом диапазоне влияющих величин должно находиться в интервале от 0,71 до 1,67.
Отсутствие термина отклик и соответственно характеристики приборов отклик тормозит развитие ядерного приборостроения.

## Slide 22: Сравнение … (продолжение 11)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
чувствительность (средства измерений) | чувствительность (средства измерений) (sensitivity of a measuring system, sensitivity): отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины. (РМГ 29-2013) | чувствительность (средства измерений) (sensitivity of a measuring system, sensitivity): отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины Примечания 1 Чувствительность может зависеть от значения величины, которая измеряется (VIM)
Notes: Чувствительность - Под определением термина «чувствительность» (sensitivity) средства измерения, советские стандарты и специалисты понимали определение термина «отклик» (response) в международной практике, а термин «чувствительность» в реальности означает действительную чувствительность средства измерения – изменение его показания в ответ на изменение измеряемой величины.
Надо запомнить, что понятие энергетической зависимости чувствительности отсутствует в дозиметрии, в ней есть понятие энергетической зависимости отклика.

## Slide 23: Сравнение … (продолжение 12)
Характеристика | Определение | 
 | российское | международное
время отклика | время отклика (при скачкообразном воздействии) (step response time): интервал времени от момента, когда значение величины на входе средства измерений или измерительной системы скачкообразно изменяется до определенного уровня (значения), до момента, когда соответствующее показание средства измерений или измерительной системы достигает установившегося конечного значения и остается в заданных пределах. (РМГ 29-2013) | время отклика при скачкообразном воздействии (step response time): промежуток времени между моментом, когда входное значение величины cредства измерений или измерительного комплекса подвергается внезапному изменению между двумя определенными постоянными значениями величины, и моментом, когда соответствующее показание устанавливается в определенных пределах вокруг своего установившегося конечного значения (VIM)
Notes: Термин и определение идентичны, но цель введения российского термина неясна. Должна быть цель, например, термин обозначает какую-то то характеристику прибора, в другом стандарте предъявляется какое-то требование к этой характеристике, то термин рабочий. А если этого нет, то термин просто декларативный.
время отклика - Важнейшая характеристика дозиметра. Показание должно быть равным 90% измеряемой величины. В российских стандартах отсутствует требование к значению «время отклика», и некоторые разработчики указывают широчайший диапазон измерения при измерениях с помощью детекторов с ничтожной чувствительностью. Пока мы не изучили международные стандарты, наши девушки из отдела продаж вздрагивали при получении рекламы дозиметров из «Полимастера», их мастера умудрялись измерять мощность дозы гамма-излучения от фона до аварийных значений одним дозиметром.
Обеспечивает защиту от переоблучения персонала. Характеризует реакцию дозиметра на изменение радиационной обстановки, т.е. его реальную чувствительность включая чувствительность детектора и оптимальность алгоритма обработки сигналов с детектора.
В международных стандартах указаны жесткие требования к времени отклика дозиметров, например, в стандарте МЭК 60846-1: для мощности дозы до 10 мЗв/ч при изменений мощности дозы в 10 или более раз время отклика должно быть не более 10 секунд, более 10 мЗв/ч - 2 секунд и показание должно быть равным от 0,9 до 1,1 установившегося значения мощности дозы через 60 секунд.

## Slide 24: Что делать?
Школа стандартизации в России отсутствует, современные российские стандарты полны ошибок, а названия таких советских ГОСТ-ов как 27451-87, 28271-89 приводятся только для придания метрологической формы документам.
Дозиметрия не может развиваться в отсутствие стандартов, поэтому надо принимать международные стандарты ИСО и МЭК как российские стандарты. При этом надо заложить возможность оценки соответствия требованиям как с использованием понятия «неопределенности», так и «погрешности».
Notes: Что плохого в таком решении, что пострадает? Только великодержавные амбиции …

## Slide 25: Как у соседей?
В Республике Казахстан принят следующий путь:
Любая организация Республики направляет в Казстандарт заявку на утверждение международного стандарта как стандарта Республики с обоснованием необходимости стандарта и с приложением его перевода на казахский и русский языки;
Казстандарт проводит экспертизу и утверждает международный стандарт как стандарт Республики Казахстан.
Возможна ситуация когда российская фирма с приборами разработанными по ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений Общие технические условия» 1987 года выпуска конкурирует с казахскими приборами разработанными по Стандарту РК МЭК 61005, 2023, Приборы радиационной защиты – Измерители амбиентного эквивалента дозы (мощности дозы) нейтронов
Notes: Казахстану проще, она никогда не имела великодержавные амбиции

## Slide 26: Выводы
Структура международных стандартов демонстрирует разумный порядок: приведено требование к характеристике прибора, затем метод испытания на соответствие этому требованию, а затем методика интерпретации результатов этого испытания.
Дозиметрия не может развиваться в отсутствие стандартов, поэтому надо принимать международные стандарты ИСО и МЭК как российские стандарты. При принятии международных стандартов как российские стандарты надо заложить возможность оценки соответствия требованиям как с использованием понятия неопределенности, так и погрешности.
Notes: Заключение - В международных стандартах приведены все необходимые для данного типа средств измерения характеристики, причем все они имеют такие определения из которых сразу ясно как проверять значение такой характеристики.