## Slide 1
Малиновский С.В, Каширин И.А
E-mail: SpectraDec@gmail.com Тел.: +7(903)768-24-41
Жидкосцинтилляционная спектрометрия. Современное состояние.
XVI Международное совещание «Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»
им. В. Н. Даниленко
Москва 2023 г.

## Slide 2
Характеристики ЖС-прибров:
Энергетический порог регистрации β-e±-излучений от 1 кэВ;
Высокая эффективность регистрации практически всех видов излучения: - α- излучения ~ 100%; - высокоэнергетического (> 50 кэВ) β-излучения ~ 100%;
Низкие нижние пределы измерения активности:
Радио-нуклид | Нижний предел, Бк/счётный образец | Нижний предел, Бк/л |  | Радио-нуклид | Нижний предел, Бк/счётный образец | Нижний предел, Бк/л
H-3 | 0.010 | 1 |  | Po-210 | 0.002 | 0.2
C-14 | 0.007 | 0.7 |  | Rn-222 | 0.002 | 0.2
K-40 | 0.009 | 0.9 |  | Ra-226 | 0.003 | 0.3
Co-60 | 0.009 | 0.9 |  | Ra-228 | 0.008 | 0.8
Sr-89 | 0.008 | 0.8 |  | Th-230 | 0.003 | 0.3
Sr-90eq | 0.005 | 0.5 |  | Th-232 | 0.001 | 0.1
Cs-137 | 0.007 | 0.7 |  | U-234 | 0.003 | 0.3
Pb-210 | 0.007 | 0.7 |  | U-238 | 0.003 | 0.3
Bi-210 | 0.008 | 0.8 |  | Pu-239 | 0.003 | 0.3
Рассчитаны для ЖСС Quantulus 1220 и условий измерения:
- время измерения: 1000 мин;
- максимально возможные эффективности регистрации, соответствующие незатушенным образцам;
- наличие в пробе только одного радионуклида.

## Slide 3
Характеристики ЖС-прибров:
Энергетический порог регистрации β-e±-излучений от 1 кэВ;
Высокая эффективность регистрации практически всех видов излучения: - α- излучения ~ 100%; - высокоэнергетического (> 50 кэВ) β-излучения ~ 100%;
Низкие нижние пределы измерения активности
Возможность использования в качестве спектрометров для определения радионуклидного состава

## Slide 4
Приборы
  Существующий приборный парк
  Коммерчески доступные
  Сравнение характеристик
Реагенты
Флаконы для ЖС-анализа
Программное обеспечение

## Slide 5
Guardian 1414
Triathler
Hidex 300 sl
Quantulus 1220
Tri-Carb ХХ10TR, ХХ70TR
Quantulus GCT 6220
~ 10 шт.
~ 40 шт.
Приборы

## Slide 6
СКС-07П Б11 «Кондор»
~ 100 шт.
Приборы
БД УДБТ-003
SBS
БД УДБТ-003
USB

## Slide 7
СКС-07П Б10
Приборы

## Slide 8
Приборы

## Slide 9
Приборы
Сравнительная таблица
 | Низкофоновые с активной защитой |  | Классические |  |  | Переносные
 | Quantulus 1220 | Quantulus GCT 6220 | TriCarb XX10 | СКС-07П Б11 | TRIEL | СКС-07П Б10
Энергетический диапазон регистрируемого бета-излучения, кэВ | - | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 1 - 3500 | 1 - 4000 | 1 - 3500
Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения, МэВ | - | - | - | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10
Энергетическое разрешение на линии 624 кэВ, %, не более | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18
Эффективность регистрации в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), %, не менее | 65 | 58 | 63 | 39 | 40 | 40
Эффективность регистрации в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), %, не менее | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95
Эффективность регистрации в области Sr90+Y90 (от 0 до 2283,9 кэВ), %, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Фоновая скорость счета в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), имп/с, не более | (0.03–0.1) | (0.03) | 0.3 (0.13) | 0,3 (0.12) | 0.35 – 1.2 (0.6) | 0.6 (0.2)
Фоновая скорость счета в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), имп/с, не более | (0,05 – 0.2) | (0.04) | 0.45 (0.3) | 0.5 (0.35) | 0.8 (1.1) | 1.0 (0.6)
Фоновая скорость счета в области альфа-регистрациии, имп/с, не более | (0.004 – 0.02) | (0.003) | 0.04 | 0.04 | 0.07 (0.14) | (0.1)
Кол-во загружаемых образцов | 60 | 408 | 408 | 1 | 1 | 1
Масса, кг | ~1000 | 217-238 | 217-238 | 65 | 45 - 65 | 16
Размеры (ДхШхВ), см | 101×92×156 | 103×112×47 | 103×112×47 | 46×21×17 | 47×22×22 | 50×37×20
Интерфейс связи с компьютером | RS-232C | - | - | USB, | USB, RS485 | USB
Без скобок – паспортные данные. В скобках – наши измерения.

## Slide 10
 | Низкофоновые с активной защитой |  | Классические |  |  | Переносные
 | Quantulus 1220 | Quantulus GCT 6220 | TriCarb XX10 | СКС-07П Б11 | TRIEL | СКС-07П Б10
Энергетический диапазон регистрируемого бета-излучения, кэВ | - | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 1 - 3500 | 1 - 4000 | 1 - 3500
Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения, МэВ | - | - | - | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10
Энергетическое разрешение на линии 624 кэВ, %, не более | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18
Эффективность регистрации в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), %, не менее | 65 | 58 | 63 | 39 | 40 | 40
Эффективность регистрации в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), %, не менее | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95
Эффективность регистрации в области Sr90+Y90 (от 0 до 2283,9 кэВ), %, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Фоновая скорость счета в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), имп/с, не более | (0.03–0.1) | (0.03) | 0.3 (0.13) | 0,3 (0.12) | 0.35 – 1.2 (0.6) | 0.6 (0.2)
Фоновая скорость счета в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), имп/с, не более | (0,05 – 0.2) | (0.04) | 0.45 (0.3) | 0.5 (0.35) | 0.8 (1.1) | 1.0 (0.6)
Фоновая скорость счета в области альфа-регистрациии, имп/с, не более | (0.004 – 0.02) | (0.003) | 0.04 | 0.04 | 0.07 (0.14) | (0.1)
Кол-во загружаемых образцов | 60 | 408 | 408 | 1 | 1 | 1
Масса, кг | ~1000 | 217-238 | 217-238 | 65 | 45 - 65 | 16
Размеры (ДхШхВ), см | 101×92×156 | 103×112×47 | 103×112×47 | 46×21×17 | 47×22×22 | 50×37×20
Интерфейс связи с компьютером | RS-232C | - | - | USB, RS485, Ethernet | USB, RS485 | USB, RS485, Ethernet
Приборы
Сравнительная таблица
Без скобок – паспортные данные. В скобках – наши измерения.
TriCarb
Ru-106+Rh-106 Emax=3541 кэВ

## Slide 11
Приборы
Сравнительная таблица
 | Низкофоновые с активной защитой |  | Классические |  |  | Переносные
 | Quantulus 1220 | Quantulus GCT 6220 | TriCarb XX10 | СКС-07П Б11 | TRIEL | СКС-07П Б10
Энергетический диапазон регистрируемого бета-излучения, кэВ | - | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 1 - 3500 | 1 - 4000 | 1 - 3500
Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения, МэВ | - | - | - | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10
Энергетическое разрешение на линии 624 кэВ, %, не более | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18
Эффективность регистрации в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), %, не менее | 65 | 58 | 63 | 40 | 40 | 40
Эффективность регистрации в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), %, не менее | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95
Эффективность регистрации в области Sr90+Y90 (от 0 до 2283,9 кэВ), %, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Фоновая скорость счета в области Н3 (от 0 до 18,6 кэВ), имп/с, не более | (0.03–0.1) | (0.03) | 0.3 (0.13) | 0,3 (0.12) | 0.35 – 1.2 (0.6) | 0.6 (0.2)
Фоновая скорость счета в области С14 (от 0 до 156,5 кэВ), имп/с, не более | (0,05 – 0.2) | (0.04) | 0.45 (0.3) | 0.5 (0.35) | 0.8 (1.1) | 1.0 (0.6)
Фоновая скорость счета в области альфа-регистрациии, имп/с, не более | (0.004 – 0.02) | (0.003) | 0.04 | 0.04 | 0.07 (0.14) | (0.1)
Кол-во загружаемых образцов | 60 | 408 | 408 | 1 | 1 | 1
Масса, кг | ~1000 | 217-238 | 217-238 | 65 | 45 - 65 | 16
Размеры (ДхШхВ), см | 101×92×156 | 103×112×47 | 103×112×47 | 46×21×17 | 47×22×22 | 50×37×20
Интерфейс связи с компьютером | RS-232C | - | - | USB, RS485, Ethernet | USB, RS485 | USB, RS485, Ethernet
Без скобок – паспортные данные. В скобках – наши измерения.
Все бета- и альфа-
излучатели

## Slide 12
Сцинтилляторы

## Slide 13
Реагенты
    Сцинтилляционный коктейль Ultima Gold AB -
    смесь изомеров дииозопропилнафталина +
    + аналоги ППО и ПОПОП +
    + до 30% тритон-х-100
    Смешивается с водой 1/1
    В СССР - сцинтилляционный коктейль ЖС-8 и ЖС-7- диоксан+нафталин+ППО+ПОПОП
    сильный канцероген
    с водой слабая растворимость – ~1/10
    Дубна: толуол+ППО+ПОПОП – не смешивается с водой совсем
    Мы (на базе ГИЦ ПВ): толуол+ППО+ПОПОП + 30% тритон-х-100
    - с водой слабая растворимость ~1/100
  ППО – дифенилоксазол
  ПОПОП –1,4-ди-(5-фенил-2-оксазолил)бензол
  ГИЦ ПВ - Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды

## Slide 14
  ООО «Меридиан» daplast.ru
  Баночка для биохимии ВМС 20
  Флакон пластиковый ВМ 20
Флаконы для ЖС-анализа
  PerkinElmer – не поставляются
  Белоруссия – в пандемию переориентировали производственные линии на ковидные нужды

## Slide 15
  ООО «Меридиан» daplast.ru
  Баночка для биохимии ВМС 20
  Флакон пластиковый ВМ 20
Флаконы для ЖС-анализа
  Неплотное прилегание крышки
  Нарушение геометрии => заедание автоматики =>
  => поломка прибора

## Slide 16
Guardian 1414
Tri-Carb
Quantulus 1220
~ 2000 г.
СКС-07П
RadSpectraDec
МосНПО «Радон»
LiquidMaster
ГП «ГринСтар»
SpectraDec
SpectraDec 4.0
LiquidMaster 2.0

## Slide 17
Специализированное программное обеспечение
LiquidMaster 2.04 / SpectraDec 4.04
Язык программирования – С++ Кроссплатформенная среда разработки – QT
Операционная система – MS Windows XP, 7,8,10,11

## Slide 18
γ
α
ЖС

## Slide 19
«Тушение» (“quenching”) - энергетические потери, происходящие в процессе преобразования энергии распада в электрические импульсы ФЭУ (зависит от качества подготовки пробы).
Спектры 232Th при различной степени тушения
ЖСС “Tri-Carb”
Незатушенный
Затушенный
Классические подходы к спектрометрии, использующие соответствие определённых точек спектра (положения пиков) конкретным радионуклидам, не годятся.

## Slide 20
129I
137Cs
134Cs
154Eu
125I
152Eu
129I
154Eu
125I
152Eu

## Slide 21
235U+ 231Th
210Pb
237Np+ 233Pa
106Ru+ 106Rh
232Th+дпр
222Rn+дпр

## Slide 22
Такое разнообразие форм ЖС-спектров позволяет проводить спектрометрию, т.е. определять радионуклидный состав, даже достаточно сложных проб.
Математически рассчитать такие спектры практически невозможно, поэтому единственный подход, позволяющий использовать ЖС-счётчики в качестве спектрометров, способных определять радионуклидный состав – использование предварительно измеренных спектров калибровочных мононуклидных источников.

## Slide 23
Фрагмент объединённой библиотеки
~ 100 СКС-07П Б11(10)
~ 40 TriCarb
~ 10 Quantulus 1220
3 -74 радионуклида

## Slide 24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.
0.4
0.8
1.2
1.6
2.
2.4
2.8
3.2
3.6
4.
3H
14C
137Cs
241Am
90Sr+90Y
Для получения радионуклидного состава нужен алгоритм, использующий моделирование аппаратного спектра пробы спектрами отдельных радионуклидов, полученными из предварительно созданной нуклидной библиотеки

## Slide 25
Задача относится к классу «некорректно поставленных задач».
Цель – сформулировать задачу так, чтобы добиться максимально приемлемого решения, т.е. максимальной устойчивости и сходимости решения при его поиске.
fpen(c1,c2,…cJ) – штрафная функция, i – номер канала анализатора,
N – число каналов анализатора, j – индекс радионуклида,
J – число анализируемых радионуклидов, δ – коэффициент устойчивости,
w – коэффициент веса номера канала.
- нормировка спектров:
- сворачивание спектров в группы по алгоритму квазиарифметической прогрессии:
и т.д.
- взвешенный метод наименьших квадратов
- введение в веса МНК коэффициента устойчивости
- штрафная функция, позволяющая накладывать всевозможные ограничения на область решения
Средства повышения «корректности» задачи:

## Slide 26
Sr-90
Y-90
Sr-85

## Slide 27
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 12.11.2022
Средство измерения: TriCarb-4810 2
Дата измерения:
Время измерения: 72000 сек
Тушение: 444
Масса (объём) пробы: 2 cм³
Информация об образце: MSI ОК 676-2 мл.Spectrum
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/дм³ | U %
██ | U-234 | 15861 | 0.206 | 5 | 103 | 6
██ | U-238eq | 47738 | 0.225 | 4 | 113 | 5
██ | Сумма | 63599 | 0.431 |  | 215 | 

## Slide 28
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/дм³ | U %
██ | SumAlpha |  | <0.040 |  | <132 | 
██ | Lum | 3413 | 0.32 | 28 | 1.1e+03 | 46
██ | H-3 |  | <0.44 |  | <1.5e+03 | 
██ | C-14 | 2145 | 0.22 | 32 | 723 | 49
██ | Cl-36 |  | <0.068 |  | <225 | 
██ | Fe-55 | 89421 | 28.2 | 10 | 9.39e+04 | 38
██ | Co-60 | 25189 | 2.54 | 4 | 8.46e+03 | 37
██ | Ni-63 | 3257 | 0.45 | 30 | 1.5e+03 | 48
██ | Sr-90eq |  | <0.085 |  | <283 | 
██ | Tc-99 | 1380 | 0.14 | 44 | 453 | 57
██ | Cs-137 | 14577 | 1.21 | 5 | 4.04e+03 | 37
██ | Pb-210gic |  | <0.17 |  | <576 | 
██ | SumBeta | 137134 | 32.8 | 8 | 1.09e+05 | 38
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 01.02.2022
Средство измерения: TriCarb
Время измерения: 10800 сек
Тушение: 341
Масса (объём) пробы: 0.3 cм³
Информация об образце:трубка

## Slide 29
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/дм³ | U %
██ | SumAlpha |  | <0.026 |  | <52 | 
██ | Lum | 475 | 0.066 | 44 | 132 | 44
██ | H-3 |  | <0.15 |  | <301 | 
██ | C-14 | 446 | 0.068 | 50 | 136 | 51
██ | Fe-55 |  | <0.17 |  | <348 | 
██ | Co-60 |  | <0.074 |  | <148 | 
██ | Ni-63 | 2426 | 0.518 | 10 | 1.04e+03 | 10
██ | Sr-90eq | 2940 | 0.21 | 10 | 414 | 11
██ | Tc-99 |  | <0.062 |  | <124 | 
██ | Cs-137 | 4010 | 0.501 | 7 | 1.00e+03 | 8
██ | SumBeta | 9915 | 1.34 | 6 | 2.68e+03 | 6
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 24.12.2021
Средство измерения: TriCarb
Дата измерения:
Время измерения: 7200 сек
Тушение: 326
Масса (объём) пробы: .5 cм³
Информация об образце:металл

## Slide 30
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/дм³ | U %
██ | SumAlpha | 1862 | 0.259 | 8 | 517 | 8
██ | Lum |  | <0.039 |  | <79 | 
██ | H-3 |  | <0.12 |  | <249 | 
██ | C-14 |  | <0.048 |  | <96 | 
██ | Fe-55 | 748 | 0.38 | 24 | 770 | 24
██ | Co-60 | 829 | 0.13 | 32 | 251 | 32
██ | Ni-63 |  | <0.061 |  | <121 | 
██ | Sr-90eq | 1224 | 0.086 | 27 | 173 | 27
██ | Tc-99 |  | <0.078 |  | <157 | 
██ | Cs-137 | 4231 | 0.529 | 7 | 1.06e+03 | 8
██ | SumBeta | 7503 | 1.22 | 10 | 2.43e+03 | 10
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 24.12.2021
Средство измерения: TriCarb
Дата измерения:
Время измерения: 7200 сек
Тушение: 315
Масса (объём) пробы: .5 cм³
Информация об образце:

## Slide 31
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 12.11.2022
Средство измерения: TRIEL
Дата измерения: 20.08.2021 22:24:10
Время измерения: 1646 sec
Тушение: 513
Информация об образце: Ra-226
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/дм³ | U %
██ | Po-210 | 28660 | 17 | 13 |  | 
██ | Bi-210 | 50395 | 31 | 13 |  | 
██ | Pb-210 | 73672 | 48 | 14 |  | 
██ | Rn-222eq | 464626 | 56 | 13 |  | 
██ | Ra-226 | 139882 | 85 | 12 |  | 
██ | Total | 757236 | 238 |  |  | 

## Slide 32
Спектры проб, отобранных на разных стадиях
анализа долгоживущих радионуклидов
при исследовании методов утилизации графитовой кладки
Найденная активность (Бк/пробу) : Найденная активность (Бк/пробу) :
3H – 1.6 ± 0.1; 14C – 1.5 ± 0.1 ; 14C – 62 ± 1 ; 36Cl – 0.70 ± 0.05 ;
36Cl – 2.7 ± 0.1 ; ∑α – 0.30 ± 0.05 63Ni – 3.2 ± 0.2
Продолжительность измерения: 2 час Продолжительность измерения: 2 час
3H
14C
36Cl
∑α
Анализ облучённого графита
63Ni
14C
36Cl
63Ni
14C

## Slide 33
Экспресс-анализ технологической пробы
(смыв с диска, “U-1”, ИРМ, г. Заречный)
А-суммарный ЖС спектр; B-«ALPHAEX»-экстракция;
(147Sm использован для корректировки спектрального сдвига и величины тушения)
Найденная активность (Бк/проба) :234U-0.19±0.04; 238Pu-0.25±0.05; 239Pu-0.18±0.04;
241Pu-3.0±0.3; 60Со-98±5; 63Ni-36±4
Продолжительность анализа~5 час
каналы
B
241Pu
147Sm
234U
239Pu
238Pu
каналы
63Ni
241Pu
60Co
∑α-пик
А

## Slide 34
 | Нуклиды | N имп. | Aco Бк | Uco % | a Бк/кг | U %
██ | Rn-222eq | 468 | 0.078 | 15 |  | 
██ | Сумма | 468 | 0.078 |  |  | 
ПРОТОКОЛ
обработки спектра
от 12.11.2022
Средство измерения: TriCarb-4810 2
Дата измерения:
Время измерения: 1200 сек
Тушение: 427
Информация об образце: 11683.Spectrum

## Slide 35
Спасибо за внимание

## Slide 36
Методики с ускоренной радиохимической подготовкой и окончанием измерением на ЖСС и обработкой программой SpectraDec для анализа β- и α- излучающих радионуклидов.
85Sr
90Sr
89Sr
90Y
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
241Pu
242Pu трассер
239Pu
238Pu
Спектр выделенной фракции стронция
(сульфатное осаждение)
Спектр выделенной фракции плутония

## Slide 37
Области применения
  Мониторинг естественных (226Ra, 228Ra, 228Th, 222Rn, 210Pb, 210Po , 234U, 238U …) и техногенных (3H, 14C, 90Sr , 89Sr , 137Cs, 241Pu, 36Cl, 129I, 85Kr, 99Tc, Pu …) радионуклидов в объектах окружающей среды (воздух, почва, вода, донные отложения, осадки, листва …) на фоновых уровнях - включает радиохимическую подготовку проб;
  Экспресс-анализ (метод «скрининга» без радиохимической подготовки) различных радионуклидов в объектах окружающей среды при контроле выбросов и сбросов предприятий неядерного цикла – угольные, нефтяные, газовые месторождения, ТЭЦ;
  Контроль техногенных радионуклидов в выбросах и сбросах предприятий ядерного цикла (3H, 85Kr, 89Sr, 90Sr, 99Tc, 129I, 241Pu …) - включает радиохимическую подготовку проб;
  Радиационный контроль источников питьевого водоснабжения:
    экспресс-анализ (без радиохимической подготовки) содержания альфа- и бета- излучателей с одновременным определением основных компонентов, а также
    анализ отдельных нормируемых радионуклидов (90Sr, 226Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, 234U, 238U…) - включает радиохимическую подготовку проб;
  Радиационный контроль продуктов питания;
  Контроль РАО;

## Slide 38
  Контроль содержания различных радионуклидов (учитывая специфику предприятия) в технологических средах на предприятиях ядерного цикла - экспресс-анализ методом «скрининга» без радиохимической подготовки или с минимальной упрощенной подготовкой;
  Контроль содержания в воздухе, а также внутреннего содержания различных радионуклидов персонала на предприятиях ядерного цикла;
  Вывод из эксплуатации и реабилитация территорий после демонтажа реакторов (3H, 14С, 63Ni, 90Sr …) ;
  Экспрессное обследование больших групп людей в случае чрезвычайных ситуаций (например, с использованием анализов мочи или мазков из носа);
  Определение суммарной α-β-активности в различных объектах;
  Прецизионный анализ содержания радона и торона в воздухе помещений;
  Контроль радиоизотопных трассеров в медицинских и биологических исследованиях;
  Контроль качества изотопной продукции;
  …………………………………………………….