## Slide 1
Поточный анализатор
для контроля элементного состава вещества на конвейере без пробоотбора
М.Г.Сапожников
ООО «Диамант», Дубна

## Slide 2: Метод меченых нейтронов: материал на конвейере облучается пучками быстрых нейтронов 14 МэВ
2
Направление вылета нейтрона метится α-частицей
Регистрируются -кванты только от руды и ленты конвейера

## Slide 3: Энергетический спектр гамма-квантов от пробы агломерационной шихты
Измеряются концентрации Al, Ca, C, Fe, Mg, Na, O, P, Si, Ti и пересчитываются на соответствующие оксиды

## Slide 4
Определяются концентрации 25 элементов
Notes: Добавить точности

## Slide 5
Конвейерный анализатор АГП-К
Данные об элементном составе сырья обновляются каждые 40-60 с.
Определяются концентрации всех основных элементов сырья.
Анализ материала на всю глубину слоя до 300 мм
Нет радиоактивного источника.
Нет отбора проб. Полная автоматизация контроля за качеством сырья
Нейтронный модуль
АРМ оператора
Шкаф электроники

## Slide 6
Сепаратор для железной руды
Разделение по концентрации серы, железа и кремния
На склад
Хвосты

## Slide 7
Стационарный анализатор АГП-Ф
Анализ шламовых проб
Без пробоподготовки
На борту карьера
Время анализа – 15 мин

## Slide 8: Мобильный вариант
Мобильная лаборатория для определения элементного состава проб руд в полевых условиях.
Нейтронный модуль АГП-Ф перемещается на базе грузового КУНГа автомобиля «Урал».

## Slide 9
ЧерМК (ПАО «Северсталь») – 2 анализатора для агломерационной шихты работают с 2021 г.
АО «СЗФК» - анализатор для апатитовой руды подземного рудника «Олений ручей».
АО «Евраз-ЗСМК» – 2 анализатора для агломерационной шихты работают с 2022 г.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

## Slide 10: Изменения основности CaO/SiO2 аглошихты со временем по данным АГП-К
Результаты химического анализа появляются каждые 2 часа
Временной интервал между точками – 40-60 сек
За 30 минут основность может упасть с 1.8 до 1.2 и вновь увеличиться
Дозировщик должен удерживать основность внутри этого интервала

## Slide 11: Управление основностью
Расход шихты – 814 т/ч
Расход известняка – 32 т/ч
Управляющие
воздействия, т/ч
12.30: -5
13.38: + 3
14.28: -2
15.30: -1
Стрелки – время изменения расхода известняка
Управляющее воздействие приходит через 15-30 минут
Отклик соразмерен величине управляющего воздействия

## Slide 12: Изменения СКО основности агломерата
На конвейере 1 – установлен анализатор, на соседнем конвейере 2– не было анализатора
В мае заработали оба анализатора
Работал анализатор
Заработали оба анализатора

## Slide 13: Экономический эффект от внедрения
Экономический эффект от внедрения конвейерного анализатора АГП-К для агломерационной шихты 16 -20 млн. руб. в год.
Экологический эффект - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 435 тонн в год.
  Снижение СКО основности агломерата на 0.01 приводит к экономии кокса на 0,13-0.19% и приросту производительности в 0,22-0.33%

## Slide 14
Окно интерфейса оператора для показа изменения концентраций CaO, Al2O3, P2O5 и SiO2

## Slide 15: Сравнение с данными химического анализа – CaO

## Slide 16: Сравнение с данными химического анализа - MgO

## Slide 17
4
  Точности измерения.
  Сравнение с другими нейтронными анализаторами
*Д.И.Шарков, Цемент и его применения, №3, стр.90, 2015.
** Методика поверки. Анализатор элементного состава радиоизотопный NITA II, МП-33-241-2018.
***H.Kurth, D.Griffiths, Suitability of Geoscan-M elemental analyser for phosphate rock (Russian ore, 3-10% P2O5) ECI Symposium Series, (2015).
4C.S.Lim et al, An on-belt elemental analyser for the cement industry, Appl. Radiation and Isotopes 54 (2001) 11.
5COALSCAN 9500X, Scantech
СКОabs | Al2O3, % | C , % | CaO, % | Fe % | MgO, % | Na20, % | P2O5, % | SiO2, % | Зольность, %
АГП-К , % | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,32
CB OMNI, % Thermo Fisher* | 0,60 |  | 0,42 |  | 0,58 | 0,45 |  | 0,94 | 
NITA II** | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 
GEOSCAN***, % | 0,45 |  | 0,95 | 0,80 | 0,60 |  | 0,38 | 0,66 | 
XENA4,% | 0,38 |  | 0,49 | 0,23 |  |  |  | 0,52 | 
РАТЭК | 0,3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |  | 0,5 | 
COALSCAN5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35

## Slide 18
16
Результаты
 | Принцип действия | Точность по зольности, % | Точность по влажности | Измерение серы, тяжелых металлов | Производитель
GE(3000) | Рентген, двойная энергия | Лучше, чем +/- 1% абс | Не измеряет | Не измеряет | ENELEX
DFMC | Рентген, двойная энергия | A. Угольный концентрат: ≤±0.5% B. Рядовой уголь с низким содержанием зольности: ≤±1,0% C. Рядовой уголь с высоким содержанием зольности: ≤±2,0% | Не измеряет | Не измеряет | DFMC
Coalscan 9500X | Тепловые нейтроны | 1 % и 0,5 % – для промытых коксующихся углей | 0,4% | Да | Scantech
Macon-21 | Рентген, двойная энергия | ± 1,5 % | ± 1,5 % | нет | "RGI Industriemessgerate GmbH"
АГП-К | Меченые нейтроны | ± 1,0 % | ± 0,64 % | Да | ООО «Диамант»

## Slide 19: Стадии реализации поставки АГП-К
Заводская градуировка, проверка точностей на пробах Заказчика – 3 недели
Изготовление анализатора – 3 мес.
Сборка на конвейере Заказчика – 15 часов
Пуско-наладочные работы при работающем конвейере – 3 дня
Опытно-промышленная эксплуатация в режиме удаленного доступа
Нейтронный модуль и шкаф электроники АГП-К

## Slide 20: Опыт работы
Восточный рудник КФ АО «Апатит», 2018 г. , апатитовая руда
Ковдорский ГОК. 2019 г., магнетитовая, апатитовая, АШР
Стойленский ГОК, 2023 г. , железная руда

## Slide 21: Установка в контейнере

## Slide 22: Отбор проб
Пробы 5 кг из карьера -100 мм измерялись без какой-либо пробоподготовки.

## Slide 23: Выводы:
Анализатор АГП-К предоставляет данные об элементном составе сырья на конвейере каждые 40-60 секунд.
Использование конвейерного анализатора АГП-К, позволяет произвести полную автоматизацию процессов сортировки и контроля за качеством сырья.
On-line анализатор АГП-К – датчик элементного состава вещества на конвейере, предоставляющий базовую информацию для систем цифровизации производства.

## Slide 24
ООО «Диамант»
Михаил Сапожников
8(965)1501401
diamant-sk.com
office@diamant-sk.ru
г. Дубна, МО,
ул. Строителей, д.8
Генеральный директор
Notes: Ключевая фраза, характеризующая продукт или технологию

## Slide 25: Конвейерный анализатор АГП-К
Нейтронный модуль:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1255х2046х1295 мм
Вес – 2,9 т.
Шкаф электроники:
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1120х790х1430 мм